H7301黏泥含量测定仪

使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com

一、概述

微生物黏泥会堵塞冷却水的通道，降低冷却塔和冷却水的冷却效果，降低水质稳定剂的作用，引起金属设备的腐蚀。因此冷却水中微生物黏泥量的多少，直接反映了冷却水系统中微生物活动的情况和危害程度。测定微生物黏泥量是监测冷却水处理质量和微生物生长情况的主要方法之一。

二、工作原理

本测定装置采用生物过滤网法来进行微生物黏泥量的测定。其原理是：让循环冷却水以一定的流速流经转子流量计后，再通过生物过滤网过滤；将过滤后的水导入水箱，测量水的体积，或由转子流量计中的流速和通过水的时间来计算水的体积；然后将生物过滤网搜集的黏泥移入量桶，测定黏泥的体积，并以1m3冷却水中含有的黏泥的体积（mL）表示黏泥量。

三、装置示意图

采集黏泥的装置如下图所示。

四、操作流程

将循环冷却水进入本测定装置（要求循环冷却水压力在 2－－4kg/cm2），接好，确认无漏水点存在后，进行以下操作：

1.打开本装置电源，此时，对应的电源指示灯亮。

2.将状态开关拨至“调试”状态，此时，电动阀打开，将流量计调至1530l/h处（对应流速0.8m/s）。

3.调整定时器设定钮，调至39分13秒（对应流过过滤网的总水量为1m3）。

4.将状态开关拨至“测定”状态。按“启动”按钮。此时，本测定装置自动进入工作状态。待循环水量达到1m3时，自动关闭循环水。

5.关闭进水阀门，取下浮游生物网。打开浮游生物网上的旋塞阀，将黏泥搜集在一个500ml 量筒内，静置30min使其沉淀后倾出上层清液。将剩余浊液转移至25ml量筒内，静置30min，记录沉淀出的黏泥体积（ml）。

黏泥量V按下式计算：V=V2/V1

式中：V——循环冷却水中的黏泥量      ml/m3

V1——通过浮游生物网的循环水量，m3

V2——量筒中的黏泥体积，        ml

五、仪器特点

本测定装置计量准确、重现性好、方便直观，可长期放在现场。

六、技术特性

1、电源：AC 220V±5％ ；50HZ±5％

2、消耗功率  <50W

3、定时范围：1分钟—9小时59分钟

4、流速模拟范围：0--1.3m/s

5、外观尺寸：55×35×65（cm3）

6、重量：35kg